Załącznik Nr 1A do SIWZ

……………………………

Nazwa i pieczęć Wykonawcy

Część Nr 1A

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne

Zakup ambulansu typu B/C na potrzeby zespołu podstawowego ratownictwa medycznego w ramach „Programu wymiany ambulansów” w  SPZOZ w Bychawie,

Oferowany ambulans sanitarny                            ……………………………………………..

( podać markę i typ oferowanego ambulansu, rok prod.)    ………………………………………………………

1. ma być zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.),

2. ma odpowiadać wymaganiom określonym w  normie  PN EN 1789 +A1: 2011 dla ambulansu lub równoważną i PN-EN 1865 lub równoważną dla sprzętu medycznego oraz spełniać wszystkie warunki określone w Prawie o Ruchu Drogowym w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania, a nie określonym w sposób odmienny w niniejszych wymaganiach.

3.  sprzęt medyczny zamontowany do ambulansu musi spełniać wymagania

ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 poz. 175),

ma spełniać określone poniżej wymagania dodatkowe:

| Parametry wymagane | TAK/NIE | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Pojazd bazowy: ( podać markę i typ) …………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| 1.Dopuszczalna masa całkowita 3,5 t Zamawiający zastrzega sobie możliwość zważenia kompletnego ambulansu z uwzględnieniem pacjenta i personelu. |  |  |
| 2.Rok produkcji, numer i data wydania świadectwa homologacji………………………………. |  |  |
| 3.Zbiornik paliwa minimum 70 litrów…………………………………………………………… |  |  |
| 4.Pojemność silnika minimum 1900 cm ³………………………………………………………... |  |  |
| II. Nadwozie |  |  |
| 1.Typu furgon, częściowo przeszklony, ze ścianą działową pomiędzy kabiną kierowcy a pomieszczeniem medycznym z możliwością swobodnego przemieszczania się personelu. Kolor biały lub żółty. |  |  |
| 2. Przystosowany do przewozu min. 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. |  |  |
| 3. Klimatyzacja kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego z osobną regulacją dwuparownikową. |  |  |
| 4. Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem minimum180 º,wyposażone w ograniczniki blokady położenia skrzydeł. |  |  |
| 5. Drzwi boczne prawe przedziału medycznego przesuwane do tyłu z otwieraną szybą. |  |  |
| 6. Drzwi boczne lewe – przesuwne ( nieoszklone) do zewnętrznego schowka. |  |  |
| 7. Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą. |  |  |
| 8. Stopień tylny wejściowy antypoślizgowy, spełniający rolę zderzaka z czujnikami parkowania . |  |  |
| 9. Wizualny sygnał ostrzegający kierowcę w czasie jazdy o fakcie niecałkowitego domknięcia drzwi. |  |  |
| 10. Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem , min. 2 piloty zdalnego sterowania zamkiem centralnym, elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy. |  |  |
| 11. Elektrycznie sterowane lusterka boczne, podgrzewane. |  |  |
| 12.Reflektory przeciwmgielne przednie. |  |  |
| 13.Autoalarm i immobiliser. |  |  |
| 14. Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera. |  |  |
| 15. Pojazd na kołach zimowych z kołem zapasowym oraz dodatkowy kpl. czterech kół letnich (opona i felga) |  |  |
| 16. Radioodtwarzacz CD lub z USB w kabinie kierowcy i przedziale medycznym. |  |  |
| 17.Kamera cofania z wizualną sygnalizacją odległości. Zamawiający dopuszcza aby kamera cofania umieszczona była w obrębie tablicy rejestracyjnej. |  |  |
| 18.W kabinie kierowcy panel sterujący (zamontowany w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla kierowcy): informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora rozruchowego oraz dodatkowego służącego do zasilania w przedziale medycznym, sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych, sygnalizacją świetlną i dźwiękową, sterujący zewnętrznymi reflektorami służącymi do oświetlenia miejsca akcji, lub sterowanie za pomocą manipulatora sygnalizacji uprzywilejowania. |  |  |
| 19.Uniemożliwienie uruchomienia pojazdu podczas podłączenia do sieci 230 V. |  |  |
| 20. Kierunkowskazy na lusterkach lub na bocznych przednich błotnikach. |  |  |
| III. Silnik |  |  |
| 1. Wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności min.1900 cm³ |  |  |
| 2. O mocy min. 170 KM, |  |  |
| 3.Silnik spełniający wymagania emisji spalin EURO6 |  |  |
| 4.Urządzenie do podgrzewania silnika ułatwiające uruchamianie silnika w trudnych warunkach zimowych (grzałka bloku lub w układzie chodzenia silnika zasilana napięciem 230 V). |  |  |
| IV. Zespół napędowy |  |  |
| 1. Skrzynia biegów manualna synchronizowana: min. 6 biegów do przodu i bieg wsteczny |  |  |
| 2. Napęd na koła przednie lub tylne. |  |  |
| V. Bezpieczeństwo |  |  |
| 1.ABS układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania lub równoważny, 2.ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy lub równoważny, 3.ASR zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania, 4.z systemem rozdziału siły hamowania , 5.z systemem wspomagania nagłego hamowania. |  |  |
| 6. Układ hamulcowy ze wspomaganiem i hamulcami tarczowymi. |  |  |
| 7. Zawieszenie wzmocnione gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. |  |  |
| VI. Układ kierowniczy |  |  |
| 1.Ze wspomaganiem. 2. Kierownica z regulacją. |  |  |
| VII. Zawieszenie |  |  |
| Oś przednia i tylna ze stabilizatorami fabrycznymi pojazdu bazowego – charakterystyka zawieszenia dostosowana do statycznego obciążenia ambulansu zapewniająca odpowiednią stabilność i przyczepność pojazdu podczas szybko pokonywanych zakrętów. |  |  |
| VIII. Ogrzewanie i wentylacja |  |  |
| 1. Ogrzewanie niezależne powietrzne o mocy min 2kW. |  |  |
| 2. Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca możliwość dwudziestokrotnej wymiany powietrza na godzinę w czasie postoju pojazdu. |  |  |
| IX. Instalacja elektryczna |  |  |
| 1. Alternator o mocy zapewniającej właściwe ładowanie akumulatora. |  |  |
| 2. W pomieszczeniu dla pacjenta min. 4 gniazda/podłączenia 12V. |  |  |
| 3. W kabinie kierowcy min. 2 gniazda/podłączenia 12V. |  |  |
| 4.Przewód zasilania zewnętrznego230 V o długości minimum 5 m. |  |  |
| 5.Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah, z czego jeden to akumulator rozruchowy silnika, drugi do zasilania pozostałych odbiorników prądu. |  |  |
| 6.Automatyczna ładowarka akumulatorowa z sieci 230 V, umożliwiająca doładowanie obu akumulatorów w czasie postoju. |  |  |
| 7. Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów w czasie jazdy. |  |  |
| 8. Minimum 2 gniazda 230 v zamontowane w przedziale medycznym, umożliwiająca ładowanie i prace urządzeń zamontowanych w ambulansie. |  |  |
| 9.Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12 V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, oraz 1 gniazdo zasilania 12 V fabryczne tzw. zapalniczki. |  |  |
| 10.Oświetlenie przedziału medycznego : Światło rozproszone typu LED w kolorze naturalnym , umieszczone w części sufitowej przedziału medycznego zapewniające prawidłowe oświetlenie , z funkcją przygaszania na czas transportu (tzw. oświetlenie nocne, które może być realizowane przez dodatkowe lampy LED). |  |  |
| 11.Oświatlenie punktowe LED blatu roboczego. |  |  |
| 12. Atestowana przetwornica (tj. przetwornica ma spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń) prądu stałego 12 V na zmienny 230V/50 Hz o mocy ciągłej min. 1000 W (czysta sinusoida). W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230 V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego wymagające zasilania 230 V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia ( wyłączenie przetwornicy napięcia). |  |  |
| 13.Światła boczne pozycyjne pojazdu. |  |  |
| 14. urządzenia zamontowane w procesie adaptacji pojazdu bazowego na ambulans sanitarny nie będą powodowały zakłóceń elektromagnetycznych które mogą mieć wpływ na pracę urządzeń systemu łączności i SWD oraz urządzeń medycznych przeznaczonych do pracy w ambulansie. |  |  |
| 15. Zamawiający wymaga aby urządzenia elektryczne lub elektroniczne zabudowy specjalnej były zasilane i zabezpieczone całkowicie niezależnie od oryginalnej instalacji elektrycznej pojazdu bazowego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ambulansem specyfikacji technicznej wykonanej instalacji elektrycznej i elektronicznej zamontowanych urządzeń w ambulansie wraz ze schematami poglądowymi i docelowymi tej instalacji oraz instrukcji obsługi. |  |  |
| X.Łączność |  |  |
| 1.Instalacja zasilająca radiotelefon 12V/15A doprowadzona do miejsca montażu radiotelefonu wskazanego przez Zamawiającego zakończona bezpiecznikiem i wtykiem kompatybilnym z radiotelefonem Motorola DM 4601. 2. Zamocowana na dachu ambulansu antena wg PAR o impedancji 50 Ohm dla f= 168-170 Mhz z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu radiotelefonu wskazanego przez Zamawiającego zakończonym wtykiem kompatybilnym z radiotelefonem Motorola DM 4601. 3. Zamocowana na podszybiu antena GPS ( przeznaczona do współpracy z radiotelefonem Motorola DM 4601z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu radiotelefonu wskazanego przez Zamawiającego zakończona wtykiem kompatybilnym z radiotelefonem Motorola DM 4601 (wtyk. SMA – męski). 4.Instalacja zasilająca do stacji dokującej 12V/15A doprowadzona do miejsca montażu stacji dokującej ADK07F wskazanego przez zamawiającego zakończona gniazdem 12V typu zapalniczkowego. 5. zamocowana na dachu ambulansu antena GSM ( zabezpieczona przed złamaniem) z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu stacji dokującej ADK07F wskazanego przez zamawiającego zakończona wtykiem kompatybilnym ze stacją ( wtyk SMA męski)- wtyk oznakowany GSM. |  |  |
| 6. Zamocowana na dachu ambulansu antena GPS z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu stacji dokującej ADK07F wskazanego przez Zamawiającego zakończona wtykiem kompatybilnym ze stacją wtyk oznakowany GPS. |  |  |
| 7.Instalacja zasilająca moduł TELTONIKA FM 3362 doprowadzona do miejsca montażu modułu wskazanego przez Zamawiającego zabezpieczona bezpiecznikiem i zakończona gniazdem typu Molex 6pin Mini-Fit. Do gniazda należy podłączyć zasilanie 12V, sygnał pomiaru napięcia za zapłonem oraz sygnał pomiaru napięcia na „kogucie” świetlnym. Dodatkowo należy dostarczyć wtyk do zastosowanego gniazda wraz z konektorami oraz schemat podłączeń przewodów w gnieździe |  |  |
| 8.Zamocowana na dachu ambulansu antena GSM (zabezpieczona przed złamaniem z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu modułu TELTONIKA FM 3362 wskazanego przez Zamawiającego zakończona wtykiem kompatybilnym z modułem (wtyk SMA męski)- wtyk oznakowany GSM |  |  |
| 9.Zamocowana na podszybiu antena GPS ( przeznaczona do współpracy z modułem TELTONIKA FM 3362) z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu modułu wskazanego przez Zamawiającego zakończona wtykiem MCX kompatybilnym z modułem TELTONIKA FM 3362 |  |  |
| 10.Moduł TELTONIKA FM 3362 po stronie Zamawiającego. |  |  |
| 11.Pojazd wyposażony w uchwyty do bezpiecznego przewożenia urządzeń systemu SWD PRM . W ofercie należy uwzględnić intalację stacji dokującej (ładująca do tabletu DURABOOK MODEL 11 AH) i uchwyt do drukarki HP OFFICEJET 100 MOBILE PRINTER w przedziale medycznym. Zamawiający wymaga by stacja dokująca ( ładująca do tabletu oraz uchwyt do drukarki) były zamontowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo załogi oraz transportowanego pacjenta. Pojazd wyposażony w instalację elektryczną przygotowaną do zasilania urządzeń systemu SWD PRM. Wszystkie w/w działania nie będą miały wpływu na zakres i czas udzielonej gwarancji . Tablet oraz drukarka są po stronie Zamawiającego, natomiast cała instalacja wraz z uchwytami, antenami, adapterami po stronie Wykonawcy. |  |  |
| XI. Sygnalizacja świetlno –dźwiękowa i oznakowanie |  |  |
| 1.Dwie belki świetlne z przodu i z tyłu typu LED przymocowane na dachu, wyposażone w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu (Zamawiający wymaga aby podświetlony był napis „ambulans”). Oznakowanie karetki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 18.10.2010 r. |  |  |
| 2. Dwie niebieskie lampy LED zamontowane w atrapie chłodnicy. |  |  |
| 3. Dwie niebieskie lampy LED zamontowane na przednich błotnikach o świetle rozproszonym. |  |  |
| 4.Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych, włączające się po ich otwarciu. |  |  |
| 5.Sygnalizacja dźwiękowa modulowana o mocy minimum 100W z możliwością podawania komunikatów głosem, zgodna z obowiązującymi przepisami. |  |  |
| 6.Głośnik zamontowany w pasie przednim. |  |  |
| 7. Dodatkowa sygnalizacja pneumatyczna. |  |  |
| 8. Reflektory LED po obu stronach z tyłu pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji po dwa z lewej i prawej strony z możliwością włączenia i wyłączenia z kabiny kierowcy i przedziału medycznego. |  |  |
| 9. Oznakowanie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.10. 2010 r. dotyczący oznakowania zespołów ratownictwa medycznego (Zamawiający wymaga oznaczenie jako zespół „ P”). Dodatkowa nazwa i adres zamawiającego umieszczona po obu bokach pojazdu ( do uzgodnienia ) oraz dodatkowo trzy aplikacje foliowe o wymiarach 210 mm x 297 mm po jednej na każdym z boków i jedną z tyłu pojazdu- wzór do uzgodnienia. |  |  |
| 10.Nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej z przodu pojazdu o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS „ barwy czerwonej o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu. |  |  |
| 11.Wzór graficzny systemu PRM na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50 cm. Po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „P” w okręgu średnicy 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm zgodnie obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. dotyczące oznakowania zespołów ratownictwa medycznego. |  |  |
| 12. Oznakowanie pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. dotyczące oznakowania zespołów ratownictwa medycznego. |  |  |
| XII. Wyposażenie pojazdu |  |  |
| 1. Wszystkie miejsca siedzące w kabinie kierowcy wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. |  |  |
| 2. Młotek do wybijania szyb zintegrowany z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa. |  |  |
| 3. Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. |  |  |
| 4. Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy z podnośnikiem, apteczka pojazdu, gaśnica. |  |  |
| 5. Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy – 1 kpl. |  |  |
| 6.Kpl. narzędzi do zmiany koła ( lewarek, klucz). |  |  |
| 7. W kabinie kierowcy przenośna latarka akumulatorowo- sieciowa z możliwością ładowania w ambulansie , wyposażona w światło typu LED. |  |  |
| XIII. Wyposażenie przedziału medycznego |  |  |
| 1. Fotele pokryte tapicerką łatwo zmywalną, wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. |  |  |
| 2. Na ścianie lewej wymagamy miejsca na zamocowanie sprzętu medycznego: defibrylatora, respiratora, ssaka, urządzenia do kompresji klatki piersiowej. |  |  |
| 3. Wzmocniona podłoga, wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną połączoną szczelnie z pokryciem boków zapewniająca odpływ płynów z wnętrza pojazdu. |  |  |
| 4. Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem z możliwością płynnej regulacji temperatury. |  |  |
| 5.Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantującej jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  |
| 6. Uchwyt do kroplówki na 2 szt. płynów infuzyjnych mocowany w suficie - uchwyt do kroplówki musi wytrzymać obciążenie 5 kg. |  |  |
| 7. Instalacja tlenowa z 2 punktami poboru typu AGA na ścianie lewej, dwie butle o pojemności 10 litrow z reduktorami na butle (2 szt.) oraz z przepływomierzem wpinanym do gniazda AGA (1 szt.) |  |  |
| 8. Izolacja dźwiękowo – termiczna przedziału medycznego. |  |  |
| 9. W przedziale medycznym zamontowany panel sterujący spełniający następujące funkcje: sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego, sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, informujące o temperaturze przedziału medycznego, sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego, możliwość sterowania oświetleniem zew, i wew. z paneli przy drzwiach wejściowych tylnych do przedziału medycznego. |  |  |
| 10. Sufitowe i ścienne uchwyty dla personelu medycznego. |  |  |
| 11.Kosze na śmieci i miejsca na pojemniki na materiał niebezpieczny w zabudowie meblowej. |  |  |
| 12. Co najmniej 2 sufitowe punkty świetlne typu LED nad noszami , z regulacją konta padania światła oraz oświetlenie punktowe typu LED blatu roboczego. |  |  |
| 13. Stanowisko noszy głównych umożliwiające łatwe wprowadzenie noszy oraz ich zablokowanie na czas jazdy (podstawa) posiadająca płynny przesuw boczny z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, dostosowana do noszy określonych w punkcie XIV. |  |  |
| 14.Szczegóły dotyczące zabudowy przedziału medycznego (szafki, rozmieszczenie sprzętu, dodatkowe uchwyty) zostaną ustalone po podpisaniu umowy. |  |  |
| 15.Automatyczne włączenie/wyłączenie oświetlenia ( 1 sekcji/ na zamknięciu drzwi przedziału pacjenta). |  |  |
| 16. Ogrzewanie postojowe typu Webasto- powietrzne. |  |  |
| XIV. Sprzęt medyczny |  |  |
| Nosze główne |  |  |
| 1.Podać markę, model |  |  |
| 2.Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. |  |  |
| 3. Z materacem z materiału nie przyjmującego krwi i brudu przystosowanym do mycia i dezynfekcji. |  |  |
| 4. Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej , pozycji zmieniającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej. |  |  |
| 5. Możliwość regulacji oparcia pod głową pacjenta w trzech płaszczyznach : na wznak, do tyłu, przegięcie głowy do przodu. |  |  |
| 6.Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy, składane barierki boczne. |  |  |
| 7. Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg. |  |  |
| 8.Waga oferowanych noszy zgodnie z wymogami normy PN EN 1865. |  |  |
| 9.Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości, mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. |  |  |
| 10. Dedykowana uprząż pediatryczna. |  |  |
| Transporter noszy |  |  |
| 1Podac markę, model, oraz dołączyć folder wraz z opisem. |  |  |
| 2. Z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu. |  |  |
| 3. Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami. |  |  |
| 4. Regulacja wysokości na min. sześciu poziomach. |  |  |
| 5. System niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedna osobę. |  |  |
| 6. Możliwość regulacji długości goleni przednich(bez udziału serwisu), na minimum trzech poziomach w celu dostosowania wysokości najazdowej noszy, do wysokości podstawy noszy zamontowanej w ambulansie. |  |  |
| 7. Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min. 3 poziomach pochylenia). |  |  |
| 8.Wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 125 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360 stopni, hamulce na dwóch kółkach. |  |  |
| 9.Transporter ma umożliwiać prowadzenie noszy w bok do kierunku jazdy. |  |  |
| 10. Transporter wyposażony w dodatkowe uchwyty, ułatwiające prace w przypadku transportu pacjentów beriatrycznych. |  |  |
| 11.Transporter ma posiadać możliwość złożenia do minimalnego poziomu wysokości poprzez zwolnienie dedykowanych blokad, bez konieczności wykonywania dodatkowych absorbujących czynności np. ustawienie kół do jazdy „ na wprost”, uruchamianie blokady kół. |  |  |
| 12. Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg ( podać dopuszczalne obciążenie w kg). |  |  |
| 13. Waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 ( podać wagę transportera w kg). |  |  |
| 14. Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi. |  |  |
| 15. Gwarancja min. 24 miesiące. |  |  |
| 16. Deklaracja zgodności CE na wezwanie. |  |  |
| 17. Zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789. |  |  |
| 18. System mocowania transportera na podstawie musi być zgodny wymogami PN EN 1789+A1. |  |  |
| XV. Defibrylator przenośny |  |  |
| 1.Rok produkcji minimum 2019r. |  |  |
| 2.Defibrylacja dwufazowa z zakresem regulacji od 2 J do 360 J, podać dostępne poziomy energii oraz zalecany algorytm defibrylacji dla dorosłych i dla dzieci; |  |  |
| 3. Czas ładowania defibrylatora do energii maksymalnej poniżej 10 sek; |  |  |
| 4. Regulacja parametrów defibrylacji: wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu z łyżek zewnętrznych i płyty czołowej aparatu; |  |  |
| 5.Ilość poziomów energetycznych dostępnych przy defibrylacji zewnętrznej min. 15; |  |  |
| 6.Automatyczna kompensacja prądowa lub napięciowa impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych; |  |  |
| 7.Pełnie sterowanie za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach defibrylacyjnych (wybór energii, wyzwolenie wstrząsu, wydruk); |  |  |
| 8. Kardiowersja; |  |  |
| 9. Stymulacja zewnętrzna z trybem pracy sztywnym i na żądanie, w komplecie kabel do stymulacji; |  |  |
| 10. Prąd stymulacji regulowany w zakresie co najmniej od 0 do 140 mA; |  |  |
| 11.Częstość impulsów regulowana w zakresie co najmniej od 40 do 180 imp./min; |  |  |
| 12. Monitorowanie EKG – w komplecie kabel do monitorowania; |  |  |
| 13. 12 odprowadzeniowe monitorowanie EKG z funkcją analizy i interpretacji - w komplecie kabel do ekg; |  |  |
| 14. Defibrylator przystosowany do transmisji zapisu 12 odprowadzeniowego ekg w systemie LIFENET. W komplecie niezbędne akcesoria i oprogramowanie do teletransmisji. |  |  |
| 15. Pulsoksymetria w technologii Massimo z możliwością prezentacji krzywej pletyzmofraficznej oraz wartości cyfrowej saturacji; w komplecie czujnik typu klips palcowy dla dorosłych oraz czujniki jednorazowe (5 szt.) dla dorosłych, dzieci i niemowląt dla każdej grupy wiekowej. |  |  |
| 16.Ekran EL o przekątnej min. 5”, zapewniający dobrą widoczność pod różnym kątem w warunkach silnego oświetlenia; |  |  |
| 17.Zasilanie defibrylatora i ładowanie akumulatora/ów z instalacji karetkowej 12V jako integralna część aparatu; |  |  |
| 18. Zasilanie defibrylatora i ładowanie akumulatora/ów z sieci 230 V, jako integralna część aparatu lub dodatkowy moduł; |  |  |
| 19. Akumulatory bez efektu pamięci z możliwością doładowania w aparacie bez konieczności pełnego rozładowania – w komplecie 4 szt. akumulatorów. |  |  |
| 20. Możliwość stosowania elektrod jednorazowych, miękkich, wielofunkcyjnych, do monitorowania, defibrylacji, kardiowersji, stymulacji zewnętrznej; |  |  |
| 21. Moduł pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. |  |  |
| 22. Moduł do teletransmisji EKG w systemie LIFENET. |  |  |
| 23. Moduł do monitorowania kapnometrii EtCO2 z czujnikami do kapnometrii. |  |  |
| 24. Z torba transportową i uchwytem mocującym defibrylator na ścianie ambulansu |  |  |
| XVI. Respirator transportowy przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 1 roku życia |  |  |
| 1.Rok produkcji min 2019 |  |  |
| 2. Respirator transportowy przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 1 roku życia |  |  |
| 3. Tryb wentylacji kontrolowanej min. CMV |  |  |
| 4. Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie 20-60 mbar |  |  |
| 5. Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy min. 60 % |  |  |
| 6. Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej |  |  |
| 7. Regulacja objętości oddechowej w zakresie min. 5-20 l/min |  |  |
| 8. Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie min. 8-40 oddechów/min. |  |  |
| 9. Funkcja inhalacja o przepływie min 0-15 l / min realizowana przy zasilaniu tlenem z butli jak i z gniazda AGA instalacji ściennej |  |  |
| 10. Zastawka PEEP regulowana w zakresie min. 5-20 l/min, przewód do pobierania tlenu z centralnej instalacji tlenowej karetki ze złączem AGA |  |  |
| 11. Przewód pacjenta z zaworem pacjenta i maską nr 5 |  |  |
| 12. Alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, rozładowania baterii |  |  |
| 13. Zasilanie bateryjne – czas pracy baterii min. 1 rok |  |  |
| 14. Reduktor tlenowy i butla o pojemności 2 l |  |  |
| 15. Respirator umieszczony w opakowaniu transportowym wraz z butlą i reduktorem, z uchwytem ściennym do ambulansu |  |  |
| XVII Krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym |  |  |
| 1.Podać markę, model i rok produkcji min.2019 |  |  |
| 2.Załączyć folder i deklarację zgodności z normą PN EN 1865-4 |  |  |
| 3.Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących. |  |  |
| 4.Wyposazone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach. |  |  |
| 5.Wyposazone w górny uchwyt teleskopowo regulowany w min 3 pozycjach. |  |  |
| 6.Wyposazony w demontowalne siedzisko. |  |  |
| 7.Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego winylu, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i uniemożliwiającego dezynfekcję. |  |  |
| 8.Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie transportu. |  |  |
| 9.Wyposazone w minimum 4 kółka transportowe z czego min 2 obrotowe o 360 stopni. |  |  |
| 10. Średnica tylnych kółek min 175 mm, umożliwiająca wygodne przemieszczanie krzesełka z pacjentem po nierównym podłożu. |  |  |
| 11.Hamulce na przednich kołach. |  |  |
| 12.Wyposazone w minimum 3 pasy zabezpieczające, umożliwiające szybkie ich rozpięcie. |  |  |
| 13.Wysokość górnej ramy oparcia w rozłożonym krzesełku mierzona od podłogi- minimum 1130 mm, max. 1540 mm- zapewniająca komfort dla pacjenta. |  |  |
| 14.Waga max. 12 kg. |  |  |
| 15.Dopuszczalne obciążenie minimum 180 kg. |  |  |
| Wymagania dodatkowe: |  |  |
| Autoalarm fabryczny pojazdu bazowego |  |  |
| Wraz z ambulansem Wykonawca musi przekazać: |  |  |
| Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany jako specjalny sanitarny |  |  |
| Instrukcja obsługi i konserwacji noszy głównych i transportera noszy głównych |  |  |
| Kartę gwarancyjną zabudowy przedziału medycznego |  |  |
| Kartę pojazdu, książki serwisowe oraz niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu |  |  |

.................................................

data i podpis Wykonawcy