Załącznik Nr 1B do SIWZ

……………………………

Nazwa i pieczęć Wykonawcy

Część Nr 1B

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne

Zakup ambulansu  typu B/C  na potrzeby zespołu podstawowego ratownictwa medycznego  dla SPZOZ w Bychawie finansowany ze środków Wojewody Lubelskiego.

Oferowany ambulans sanitarny                            ……………………………………………..

( podać markę i typ oferowanego ambulansu, rok prod.)    ………………………………………………………

1. ma być zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12. 2002 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.),

2. ma odpowiadać wymaganiom określonym w  normie  PN EN 1789 +A1: 2015 dla ambulansu lub równoważną i PN-EN 1865 lub równoważną dla sprzętu medycznego oraz spełniać wszystkie warunki określone w Prawie o Ruchu Drogowym w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania, a nie określonym w sposób odmienny w niniejszych wymaganiach,

3.  sprzęt medyczny zamontowany do ambulansu musi spełniać wymagania

ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 poz. 175),

ma spełniać określone poniżej wymagania dodatkowe:

| Parametry wymagane | TAK/NIE | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Pojazd bazowy: ( podać markę i typ) …………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| 1.Dopuszczalna masa całkowita 3,5 t Zamawiający zastrzega sobie możliwość zważenia kompletnego ambulansu z uwzględnieniem pacjenta i personelu. |  |  |
| 2.Rok produkcji, numer i data wydania świadectwa homologacji………………………………. |  |  |
| 3.Zbiornik paliwa minimum 70 litrów…………………………………………………………… |  |  |
| 4.Pojemność silnika minimum 1900 cm ³………………………………………………………... |  |  |
| II. Nadwozie |  |  |
| 1.Typu furgon, częściowo przeszklony, ze ścianą działową pomiędzy kabiną kierowcy a pomieszczeniem medycznym z przejściem lub wyposażony w okno do komunikacji. Kolor biały lub żółty. |  |  |
| 2. Przystosowany do przewozu min. 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. |  |  |
| 3. Klimatyzacja kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego z osobną regulacją dwuparownikową. |  |  |
| 4. Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem minimum180 º,wyposażone w ograniczniki blokady położenia skrzydeł. |  |  |
| 5. Drzwi boczne prawe przedziału medycznego przesuwane do tyłu z otwieraną szybą. |  |  |
| 6. Drzwi boczne lewe – przesuwne ( nieoszklone) do zewnętrznego schowka. |  |  |
| 7. Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą. |  |  |
| 8. Stopień tylny wejściowy antypoślizgowy, spełniający rolę zderzaka z czujnikami parkowania . |  |  |
| 9. Wizualny sygnał ostrzegający kierowcę w czasie jazdy o fakcie niecałkowitego domknięcia drzwi. |  |  |
| 10. Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem , min. 2 piloty zdalnego sterowania zamkiem centralnym, elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy. |  |  |
| 11. Elektrycznie sterowane lusterka boczne, podgrzewane. |  |  |
| 12.Reflektory przeciwmgielne przednie. |  |  |
| 13.Autoalarm i immobiliser. |  |  |
| 14. Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera. |  |  |
| 15. Pojazd na kołach zimowych z kołem zapasowym oraz dodatkowy kpl. czterech kół letnich (opona i felga) |  |  |
| 16. Radioodtwarzacz CD lub z USB w kabinie kierowcy i przedziale medycznym. |  |  |
| 17.Kamera cofania z wizualną sygnalizacją odległości. Zamawiający dopuszcza aby kamera cofania umieszczona była w obrębie tablicy rejestracyjnej. |  |  |
| 18.W kabinie kierowcy panel sterujący (zamontowany w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla kierowcy): informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora rozruchowego oraz dodatkowego służącego do zasilania w przedziale medycznym, sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych, sygnalizacją świetlną i dźwiękową, sterujący zewnętrznymi reflektorami służącymi do oświetlenia miejsca akcji, lub sterowanie za pomocą manipulatora sygnalizacji uprzywilejowania. |  |  |
| 19.Uniemożliwienie uruchomienia pojazdu podczas podłączenia do sieci 230 V. |  |  |
| 20. Kierunkowskazy na lusterkach lub na bocznych przednich błotnikach. |  |  |
| III. Silnik |  |  |
| 1. Wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności min.1900 cm³ |  |  |
| 2. O mocy min. 170 KM, |  |  |
| 3.Silnik spełniający wymagania emisji spalin EURO6 |  |  |
| 4.Urządzenie do podgrzewania silnika ułatwiające uruchamianie silnika w trudnych warunkach zimowych (grzałka bloku lub w układzie chodzenia silnika zasilana napięciem 230 V). |  |  |
| IV. Zespół napędowy |  |  |
| 1. Skrzynia biegów manualna synchronizowana: min. 6 biegów do przodu i bieg wsteczny lub automatyczna. |  |  |
| 2. Napęd na koła przednie lub tylne. |  |  |
| V. Bezpieczeństwo |  |  |
| 1.ABS układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania lub równoważny, 2.ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy lub równoważny, 3.ASR zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania, 4.z systemem rozdziału siły hamowania, 5.z systemem wspomagania nagłego hamowania. |  |  |
| 6. Układ hamulcowy ze wspomaganiem i hamulcami tarczowymi. |  |  |
| 7. Zawieszenie wzmocnione gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. |  |  |
| VI. Układ kierowniczy |  |  |
| 1.Ze wspomaganiem. 2. Kierownica z regulacją. |  |  |
| VII. Zawieszenie |  |  |
| Oś przednia i tylna ze stabilizatorami fabrycznymi pojazdu bazowego – charakterystyka zawieszenia dostosowana do statycznego obciążenia ambulansu zapewniająca odpowiednią stabilność i przyczepność pojazdu podczas szybko pokonywanych zakrętów. |  |  |
| VIII. Ogrzewanie i wentylacja |  |  |
| 1. Ogrzewanie niezależne powietrzne o mocy min 2kW. |  |  |
| 2. Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca możliwość dwudziestokrotnej wymiany powietrza na godzinę w czasie postoju pojazdu. |  |  |
| IX. Instalacja elektryczna |  |  |
| 1. Alternator o mocy zapewniającej właściwe ładowanie akumulatora. |  |  |
| 2. W pomieszczeniu dla pacjenta min. 4 gniazda/podłączenia 12V. |  |  |
| 3. W kabinie kierowcy min. 2 gniazda/podłączenia 12V. |  |  |
| 4.Przewód zasilania zewnętrznego230 V o długości minimum 5 m. |  |  |
| 5.Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah, z czego jeden to akumulator rozruchowy silnika, drugi do zasilania pozostałych odbiorników prądu. |  |  |
| 6.Automatyczna ładowarka akumulatorowa z sieci 230 V, umożliwiająca doładowanie obu akumulatorów w czasie postoju. |  |  |
| 7. Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów w czasie jazdy. |  |  |
| 8. Minimum 2 gniazda 230 v zamontowane w przedziale medycznym, umożliwiająca ładowanie i prace urządzeń zamontowanych w ambulansie. |  |  |
| 9.Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12 V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, oraz 1 gniazdo zasilania 12 V fabryczne tzw. zapalniczki. |  |  |
| 10.Oświetlenie przedziału medycznego : Światło rozproszone typu LED w kolorze naturalnym , umieszczone w części sufitowej przedziału medycznego zapewniające prawidłowe oświetlenie , z funkcją przygaszania na czas transportu (tzw. oświetlenie nocne, które może być realizowane przez dodatkowe lampy LED). |  |  |
| 11.Oświatlenie punktowe LED blatu roboczego. |  |  |
| 12. Atestowana przetwornica (tj. przetwornica ma spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń) prądu stałego 12 V na zmienny 230V/50 Hz o mocy ciągłej min. 1000 W (czysta sinusoida). W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230 V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego wymagające zasilania 230 V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia ( wyłączenie przetwornicy napięcia). |  |  |
| 13.Światła boczne pozycyjne pojazdu. |  |  |
| 14. urządzenia zamontowane w procesie adaptacji pojazdu bazowego na ambulans sanitarny nie będą powodowały zakłóceń elektromagnetycznych które mogą mieć wpływ na pracę urządzeń systemu łączności i SWD oraz urządzeń medycznych przeznaczonych do pracy w ambulansie. |  |  |
| 15. Zamawiający wymaga aby urządzenia elektryczne lub elektroniczne zabudowy specjalnej były zasilane i zabezpieczone całkowicie niezależnie od oryginalnej instalacji elektrycznej pojazdu bazowego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ambulansem specyfikacji technicznej wykonanej instalacji elektrycznej i elektronicznej zamontowanych urządzeń w ambulansie wraz ze schematami poglądowymi i docelowymi tej instalacji oraz instrukcji obsługi. |  |  |
| X.Łączność |  |  |
| 1.Instalacja zasilająca radiotelefon 12V/15A doprowadzona do miejsca montażu radiotelefonu wskazanego przez Zamawiającego zakończona bezpiecznikiem i wtykiem kompatybilnym z radiotelefonem Motorola DM 4601. 2. Zamocowana na dachu ambulansu antena wg PAR o impedancji 50 Ohm dla f= 168-170 Mhz z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu radiotelefonu wskazanego przez Zamawiającego zakończonym wtykiem kompatybilnym z radiotelefonem Motorola DM 4601. 3. Zamocowana na podszybiu antena GPS ( przeznaczona do współpracy z radiotelefonem Motorola DM 4601z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu radiotelefonu wskazanego przez Zamawiającego zakończona wtykiem kompatybilnym z radiotelefonem Motorola DM 4601 (wtyk. SMA – męski). 4.Instalacja zasilająca do stacji dokującej 12V/15A doprowadzona do miejsca montażu stacji dokującej ADK07F wskazanego przez zamawiającego zakończona gniazdem 12V typu zapalniczkowego. 5. zamocowana na dachu ambulansu antena GSM ( zabezpieczona przed złamaniem) z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu stacji dokującej ADK07F wskazanego przez zamawiającego zakończona wtykiem kompatybilnym ze stacją ( wtyk SMA męski)- wtyk oznakowany GSM. |  |  |
| 6. Zamocowana na dachu ambulansu antena GPS z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu stacji dokującej ADK07F wskazanego przez Zamawiającego zakończona wtykiem kompatybilnym ze stacją wtyk oznakowany GPS. |  |  |
| 7.Instalacja zasilająca moduł TELTONIKA FM 3362 doprowadzona do miejsca montażu modułu wskazanego przez Zamawiającego zabezpieczona bezpiecznikiem i zakończona gniazdem typu Molex 6pin Mini-Fit. Do gniazda należy podłączyć zasilanie 12V, sygnał pomiaru napięcia za zapłonem oraz sygnał pomiaru napięcia na „kogucie” świetlnym. Dodatkowo należy dostarczyć wtyk do zastosowanego gniazda wraz z konektorami oraz schemat podłączeń przewodów w gnieździe |  |  |
| 8.Zamocowana na dachu ambulansu antena GSM (zabezpieczona przed złamaniem z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu modułu TELTONIKA FM 3362 wskazanego przez Zamawiającego zakończona wtykiem kompatybilnym z modułem (wtyk SMA męski)- wtyk oznakowany GSM |  |  |
| 9.Zamocowana na podszybiu antena GPS ( przeznaczona do współpracy z modułem TELTONIKA FM 3362) z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu modułu wskazanego przez Zamawiającego zakończona wtykiem MCX kompatybilnym z modułem TELTONIKA FM 3362 |  |  |
| 10.Moduł TELTONIKA FM 3362 po stronie Zamawiającego. |  |  |
| 11.Pojazd wyposażony w uchwyty do bezpiecznego przewożenia urządzeń systemu SWD PRM . W ofercie należy uwzględnić intalację stacji dokującej (ładująca do tabletu DURABOOK MODEL 11 AH) i uchwyt do drukarki HP OFFICEJET 100 MOBILE PRINTER w przedziale medycznym. Zamawiający wymaga by stacja dokująca ( ładująca do tabletu oraz uchwyt do drukarki) były zamontowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo załogi oraz transportowanego pacjenta. Pojazd wyposażony w instalację elektryczną przygotowaną do zasilania urządzeń systemu SWD PRM. Wszystkie w/w działania nie będą miały wpływu na zakres i czas udzielonej gwarancji . Tablet, stacja dokująca oraz drukarka są po stronie Zamawiającego, natomiast cała instalacja wraz z uchwytami, antenami, adapterami po stronie Wykonawcy. |  |  |
| XI. Sygnalizacja świetlno –dźwiękowa i oznakowanie |  |  |
| 1.Dwie belki świetlne z przodu i z tyłu typu LED przymocowane na dachu, wyposażone w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu (Zamawiający wymaga aby podświetlony był napis „ambulans”). Oznakowanie karetki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 18.10.2010 r. |  |  |
| 2. Dwie niebieskie lampy LED zamontowane w atrapie chłodnicy. |  |  |
| 3. Dwie niebieskie lampy LED zamontowane na przednich błotnikach o świetle rozproszonym. |  |  |
| 4.Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych, włączające się po ich otwarciu. |  |  |
| 5.Sygnalizacja dźwiękowa modulowana o mocy minimum 100W z możliwością podawania komunikatów głosem, zgodna z obowiązującymi przepisami. |  |  |
| 6.Głośnik zamontowany w pasie przednim. |  |  |
| 7. Dodatkowa sygnalizacja pneumatyczna. |  |  |
| 8. Reflektory LED po obu stronach z tyłu pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji po dwa z lewej i prawej strony z możliwością włączenia i wyłączenia z kabiny kierowcy i przedziału medycznego. |  |  |
| 9. Oznakowanie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.10. 2010 r. dotyczący oznakowania zespołów ratownictwa medycznego (Zamawiający wymaga oznaczenie jako zespół „ P”). Dodatkowa nazwa i adres zamawiającego umieszczona po obu bokach pojazdu ( do uzgodnienia ) oraz dodatkowo trzy aplikacje foliowe o wymiarach 210 mm x 297 mm po jednej na każdym z boków i jedną z tyłu pojazdu- wzór do uzgodnienia. |  |  |
| 10.Nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej z przodu pojazdu o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS „ barwy czerwonej o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu. |  |  |
| 11.Wzór graficzny systemu PRM na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50 cm. Po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „P” w okręgu średnicy 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm zgodnie obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. dotyczące oznakowania zespołów ratownictwa medycznego. |  |  |
| 12. Oznakowanie pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. dotyczące oznakowania zespołów ratownictwa medycznego. |  |  |
| XII. Wyposażenie pojazdu |  |  |
| 1. Wszystkie miejsca siedzące w kabinie kierowcy wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. |  |  |
| 2. Młotek do wybijania szyb zintegrowany z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa. |  |  |
| 3. Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. |  |  |
| 4. Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy z podnośnikiem, apteczka pojazdu, gaśnica. |  |  |
| 5. Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy – 1 kpl. |  |  |
| 6.Kpl. narzędzi do zmiany koła ( lewarek, klucz). |  |  |
| 7. W kabinie kierowcy przenośna latarka akumulatorowo- sieciowa z możliwością ładowania w ambulansie , wyposażona w światło typu LED. |  |  |
| XIII. Wyposażenie przedziału medycznego |  |  |
| 1. Fotele pokryte tapicerką łatwo zmywalną, wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. |  |  |
| 2. Na ścianie lewej wymagamy miejsca na zamocowanie sprzętu medycznego: defibrylatora, respiratora, ssaka, urządzenia do kompresji klatki piersiowej. |  |  |
| 3. Wzmocniona podłoga, wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną połączoną szczelnie z pokryciem boków zapewniająca odpływ płynów z wnętrza pojazdu. |  |  |
| 4. Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem z możliwością płynnej regulacji temperatury. |  |  |
| 5.Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantującej jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  |
| 6. Uchwyt do kroplówki na 2 szt. płynów infuzyjnych mocowany w suficie - uchwyt do kroplówki musi wytrzymać obciążenie 5 kg. |  |  |
| 7. Instalacja tlenowa z 2 punktami poboru typu AGA na ścianie lewej, dwie butle o pojemności 10 litrow z reduktorami na butle (2 szt.) oraz z przepływomierzem wpinanym do gniazda AGA (1 szt.) |  |  |
| 8. Izolacja dźwiękowo – termiczna przedziału medycznego. |  |  |
| 9. W przedziale medycznym zamontowany panel sterujący spełniający następujące funkcje: sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego, sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, informujące o temperaturze przedziału medycznego, sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego, możliwość sterowania oświetleniem zew, i wew. z paneli przy drzwiach wejściowych tylnych do przedziału medycznego. |  |  |
| 10. Sufitowe i ścienne uchwyty dla personelu medycznego. |  |  |
| 11.Kosze na śmieci i miejsca na pojemniki na materiał niebezpieczny w zabudowie meblowej. |  |  |
| 12. Co najmniej 2 sufitowe punkty świetlne typu LED nad noszami , z regulacją konta padania światła oraz oświetlenie punktowe typu LED blatu roboczego. |  |  |
| 13. Stanowisko noszy głównych umożliwiające łatwe wprowadzenie noszy oraz ich zablokowanie na czas jazdy (podstawa) posiadająca płynny przesuw boczny z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, dostosowana do noszy określonych w punkcie XIV. |  |  |
| 14.Szczegóły dotyczące zabudowy przedziału medycznego (szafki, rozmieszczenie sprzętu, dodatkowe uchwyty) zostaną ustalone po podpisaniu umowy. |  |  |
| 15.Automatyczne włączenie/wyłączenie oświetlenia ( 1 sekcji/ na zamknięciu drzwi przedziału pacjenta). |  |  |
| 16. Ogrzewanie postojowe typu Webasto- powietrzne. |  |  |
| XIV. Sprzęt medyczny |  |  |
| Nosze główne |  |  |
| 1.Podać markę, model |  |  |
| 2.Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. |  |  |
| 3. Z materacem z materiału nie przyjmującego krwi i brudu przystosowanym do mycia i dezynfekcji. |  |  |
| 4. Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej , pozycji zmieniającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej. |  |  |
| 5. Możliwość regulacji oparcia pod głową pacjenta w trzech płaszczyznach : na wznak, do tyłu, przegięcie głowy do przodu. |  |  |
| 6.Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy, składane barierki boczne. |  |  |
| 7. Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg. |  |  |
| 8.Waga oferowanych noszy zgodnie z wymogami normy PN EN 1865. |  |  |
| 9.Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości, mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. |  |  |
| 10. Dedykowana uprząż pediatryczna. |  |  |
| Transporter noszy |  |  |
| 1Podac markę, model, oraz dołączyć folder wraz z opisem. |  |  |
| 2. Z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu. |  |  |
| 3. Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami. |  |  |
| 4. Regulacja wysokości na min. sześciu poziomach. |  |  |
| 5. System niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedna osobę. |  |  |
| 6. Możliwość regulacji długości goleni przednich(bez udziału serwisu), na minimum trzech poziomach w celu dostosowania wysokości najazdowej noszy, do wysokości podstawy noszy zamontowanej w ambulansie. |  |  |
| 7. Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min. 3 poziomach pochylenia). |  |  |
| 8.Wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 125 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360 stopni, hamulce na dwóch kółkach. |  |  |
| 9.Transporter ma umożliwiać prowadzenie noszy w bok do kierunku jazdy. |  |  |
| 10. Transporter wyposażony w dodatkowe uchwyty, ułatwiające prace w przypadku transportu pacjentów beriatrycznych. |  |  |
| 11.Transporter ma posiadać możliwość złożenia do minimalnego poziomu wysokości poprzez zwolnienie dedykowanych blokad, bez konieczności wykonywania dodatkowych absorbujących czynności np. ustawienie kół do jazdy „ na wprost”, uruchamianie blokady kół. |  |  |
| 12. Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg ( podać dopuszczalne obciążenie w kg). |  |  |
| 13. Waga transportera max. 35 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 ( podać wagę transportera w kg). |  |  |
| 14. Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi. |  |  |
| 15. Gwarancja min. 24 miesiące. |  |  |
| 16. Deklaracja zgodności CE na wezwanie. |  |  |
| 17. Zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789. |  |  |
| 18. System mocowania transportera na podstawie musi być zgodny wymogami PN EN 1789+A1. |  |  |
| XV. Defibrylator przenośny |  |  |
| 1.Rok produkcji minimum 2019r. |  |  |
| 2.Producent, model |  |  |
| 3.Defibrylator przenośny umożliwiający monitorowanie parametrów życiowych |  |  |
| 4.Aparat odporny na kurz i zalanie wodą – min. klasa IP 44. |  |  |
| 5. Temperatura zewnętrzna umożliwiająca pracę defibrylatora kompletnego do użycia od min. +5 do + 45ºC |  |  |
| 6. Zasilanie defibrylatora akumulatorowo/sieciowe, akumulatory ładowane automatycznie po wpięciu aparatu do uchwytu ściennego podłączonego do instalacji elektrycznej ambulansu bez konieczności montowania dodatkowych ładowarek podłączonych do instalacji elektrycznych |  |  |
| 7. Akumulatory bez efektu pamięci |  |  |
| 8. Możliwość wykonania min. 400 defibrylacji z maksymalną energią na w pełni naładowanych, nowych bateriach bez konieczności przepinania zużytych baterii po ich wyczerpaniu |  |  |
| 9. Łyżki zewnętrzne dla dorosłych z funkcją defibrylacji/ regulacji poziomu energii/ monitorowania ulokowane w obrębie obudowy urządzenia. Nie dopuszczają się rozwiązania w postaci adapterów wieszanych na torbie. |  |  |
| 10. Defibrylacje ręczna i półautomatyczna |  |  |
| 11. Wspomaganie defibrylacji półautomatycznej za pomocą komend głosowych |  |  |
| 12. Dwufazowa fala defibrylacji |  |  |
| 13. Energia defibrylacji minimum 2-200 J zgodna z wytycznymi ERC dostępne minimum 20 poziomów energii zewnętrznej, funkcja kardiowersji elektrycznej, stymulacji przezskórnej |  |  |
| 14. Czas ładowania do energii maksymalnej do 7 sekund |  |  |
| 15. Możliwość wykonania defibrylacji półautomatycznej za pomocą elektrod jednorazowych |  |  |
| 16. Zakresy monitorowania uwzględniające pacjentów dorosły/dziecko/noworodek z manualnym lub automatycznym ustawianiem zakresów defibrylacji i monitorowania (poziomy energii defibrylacji, granice alarmów, parametry NIBP) odpowiednich dla danego pacjenta |  |  |
| 17. Ekran kolorowy TFT o przekątnej minimum 8,4’’ |  |  |
| 18. Wyświetlanie na ekranie minimum 6 krzywych dynamicznych jednocześnie |  |  |
| 19. Wyświetlanie na ekranie lub wydruk pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG |  |  |
| 20. Możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów |  |  |
| 21. Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min 100 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek. |  |  |
| 22. Pamięć wewnętrzna lub karta danych min. 400 zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne) |  |  |
| 23. Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG, funkcja transmisji przez modem bez konieczności stosowania osobnych urządzeń. |  |  |
| 24. Zakres pomiaru częstości akcji serca minimum 30-300 /min. |  |  |
| 25. Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie minimum 0,25 - 2 cm/mV |  |  |
| 26. Tryb asynchroniczny i „na żądanie” |  |  |
| 27. Częstość stymulacji w zakresie minimum 40 - 150 impulsów/minutę, prąd stymulacji w zakresie minimum 10 - 140 mA |  |  |
| 28. Monitorowanie SpO2 w technologii Masimo Rainbow SET, pomiar SpO2 i pulsu, w komplecie czujnik typu klips na palec dla osób dorosłych |  |  |
| 29. Dokładność pomiaru: - SpO2: ±2 cyfry w zakresie 70-100% Zakres pomiaru pulsu min. 25-240/min |  |  |
| 30. Możliwość rozbudowy o pomiar SpHb, SpCO, SpMet |  |  |
| 31. Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z zalecaną częstością, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo–Oddechowej ERC uwzględniający częstotliwość uciśnięć i oddechów ratunkowych dla pacjentów dorosłych (30:2) i pediatrycznych (15:2). |  |  |
| 32. Kabel EKG 12-odprowadzeniowy, 1 sztuka lub 2 kable EKG 4 i 6 żyłowy do pomiaru 12 odprowadzeniowego EKG |  |  |
| 33. Minimum 10 rolek papieru do drukarki |  |  |
| 34. Kabel do stymulacji. |  |  |
| 35. Przy dostawie elektrody defibrylacyjne samoprzylepne dla dorosłych minimum 1 komplet. |  |  |
| 36. Transmisja badania 12 odprowadzeniowego EKG pacjenta (modem GSM) wraz analizą i interpretacją słowną. Koszt utrzymania transmisji z wyłączeniem za opłaty usługi karty SIM nieograniczony czasem abonamentu. |  |  |
| 37. Torba na akcesoria z paskiem na ramię |  |  |
| 38. Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. załączyć do oferty |  |  |
| XVI. Respirator transportowy |  |  |
| 1.Rok produkcji minimum 2019r. |  |  |
| 2. Producent, model |  |  |
| 3. Respirator transportowy, przenośny, odporny na drgania i wstrząsy, zasilany pneumatyczno-bateryjnie |  |  |
| 4. Respirator transportowy wyposażony w nieładowalną baterię/akumulator umożliwiającą min 1 rok pracy jako respirator transportowy |  |  |
| 5. Respirator przeznaczony do wentylacji pacjentów od 10 kg masy ciała |  |  |
| 6. Zestaw zawiera respirator, przewód ciśnieniowy umożliwiający podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min 2m, maskę nr 5, przewód pacjenta z zaworem pacjenta, płuco testowe |  |  |
| 7.Mocowanie ścienne spełniające wymogi normy PN-EN 1789 w zakresie odpowiedniego umocowania w trakcie transportu w ambulansie – deklaracja załączyć do oferty |  |  |
| 8, Autotest poprawności działania urządzenia wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora |  |  |
| 9. Tryb wentylacji IPPV |  |  |
| 10. Tryb wentylacji SIMV |  |  |
| 11. Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę parametrów oddechowych przez użytkownika |  |  |
| 12. Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji |  |  |
| 13. System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych np. przy kaszlu pacjenta |  |  |
| 14. Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie min 20-60 mbar |  |  |
| 15. Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy min 60 % |  |  |
| 16. Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy min 60 % |  |  |
| 17. Regulacja objętości oddechowej w zakresie min 75 – 4000 ml pojedynczego oddechu |  |  |
| 18. Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie min 5-40 oddechów/ min |  |  |
| 19. Alarmy bezpieczeństwa optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, w przypadku urządzenia o zasilaniu pneumatyczno-bateryjnym alarm rozładowania baterii |  |  |
| 20. Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami |  |  |
| 21. Temperatura pracy w zakresie od min -18°C do + 60°C |  |  |
| 22.Waga respiratora max 1.1 kg |  |  |
| 23. Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od 2,7 do 6,0 bar |  |  |
| 24. Przewód pacjenta silikonowy z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w temp. 134 ⁰C – 1 kpl |  |  |
| 25. Zawór pacjenta z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w temp. 134 ⁰C – 1 kpl |  |  |
| 26. Zastawka PEEP regulowana w zakresie min 5-20 cm H2O |  |  |
| 27. Torba tlenowa uniwersalna oznakowana krzyżem św. Andrzeja, z materiału typu CORDURA w kolorze granatowym, wyposażona w pas odblaskowy, posiadająca uchwyty do przenoszenia w dłoni, na ramieniu oraz dodatkowe, chowane uchwyty do zawieszania na noszach transportowych, oraz chowane pasy szelkowe umożliwiające transport na plecach, mieszcząca butlę tlenową min 2,7 l pusta, reduktor tlenowy z dozownikiem min 0-25 l/min, możliwość natychmiastowego wyciągnięcia butli. Torba wyposażona w boczne kieszenie, umożliwiające umieszczenie dodatkowych akcesoriów |  |  |
| 28. Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury |  |  |
| 29. Folder z dokładnymi parametrami technicznymi -załączyć. |  |  |
| 30. Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
| 31. Certyfikat CE i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych |  |  |
| Wymagania dodatkowe: |  |  |
| Autoalarm fabryczny pojazdu bazowego |  |  |
| Wraz z ambulansem Wykonawca musi przekazać: |  |  |
| Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany jako specjalny sanitarny |  |  |
| Instrukcja obsługi i konserwacji noszy głównych i transportera noszy głównych |  |  |
| Kartę gwarancyjną zabudowy przedziału medycznego |  |  |
| Kartę pojazdu, książki serwisowe oraz niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu |  |  |

.................................................

data i podpis Wykonawcy